# 全自动多功能酶标分析仪 SR-3518C

仪器简介

广泛应用于水果蔬菜、农副产品、日常 食品、海产品及其制品、牛奶等食品的快  速定性、定量检测，该仪器性能稳定、显  示清晰，使食品有毒有害成分及食品添加  剂的检测更准确、操作更简单，适用于食  品加工、生产、流通等领域，因此该多功  能食品安全检测仪被广泛应用于各检测中  心、工商执法部门、卫生监督部门、食品  加工厂、农贸市场、大型超市、餐饮机构、 宾馆酒店，同时也被应在各大高校及科研 院所作为科研工具或教学设备。

产品特点

*10.4 英寸彩色液晶触摸屏输入，大屏显示，操作快捷；

*全屏显示 96 孔可视化布板操作界面；

*先用全球先进的 LED 冷光源光路，终身免维护。超长寿命。 自动储存标准曲线，用户可对标准曲线进行修正；

内置嵌入式系统，无需外接电脑即可操作、存储、打印； 单波长和双波长测试模式下均可进行自动调零；

可选配外接 PC 软件，网络化支持，迎合数字化发展方向，可定制上传；

*海量存在，至少可储存 1000 万以上检测结果及 500 个编程项目，并支持数据备份恢复 合并；

*在同一板上可进行 24 个不同项目并可用显示区分的测试，并可同一板检测定性和定量 项目；

*模板功能，固定检测工作，极大简化操作人员工作量；

智能计算测试结果，确保测试结果的准确有效，并可自动报警；

全新Windows彩色图形化界面，全中文操作系统，支持鼠标、键盘，支持多种输入法； 光源智能开关，延长其寿命；

提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告；

*布板和保存导入功能，大幅提高常用项目的测试效率；

*可选择吸光度模式／Cut-Off 定性计算／单点定标／折线回归／线性回归／指数回归 /对数回归／双对数回归／log-log it/幂回归，四参数回归等计算方法；

专用系统维护菜单， 自动判断仪器当前状态，并可打印相关数据；

技术参数

*光源类型：LED 冷光源 波长范围： 400-800nm

*滤光片配置：10 个滤光片位置，标配 405nm、450nm、492nm、630nm,选配 6 定制波长 吸光度范围：0.000―4.000A

*光通道数：8 通道光路检测，另设一个独立参比通道

*示值稳定性：≤±0.002A 或≤0.5%T/10min

# *示值误差（准确性）：≤±0.005A 或±0.2%T

# *重复性：≤0.2%或≤0.2%T

# 灵敏度： ≥0.01（L/mg）

# 通道差异：≤0.01A

# 波长示值误差： ±2nm

# 半宽度：≤8nm

# 峰值透射比： ≥35%

分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）

*读板速度：单波长≤3 秒/96 孔，双波长≤6 秒/96 孔 振板功能：速度和时间可调

*光源类型：石英卤钨灯 8V50W

板条类型：标准 96 孔或其他型酶标板、条 适用孔型：平底、U 型和 V 型

*显示方式：10.4 英寸彩色液晶显示屏显示 输入方式：触摸屏输入，可选配鼠标和键盘 打印：内置热敏打印机，可外接打印机

通讯接口： USB 接口，可以连接 U 盘，USB 接口打印机，USB 接口键盘鼠标等 使用环境：温度 5-40℃; 湿度 15%-80%

电源电压：220V±10%，50/60Hz

体积：470mm×350mm×210mm（长×宽×高） 重量：11Kg