[image: image2.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD



[image: image2.png]

[image: image1.jpg]



触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪

适用范围                                            

触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的，适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定 。
产品功能特点                                        
可根据时际需求选择两种控制方式：触摸屏控制或电脑控制；
主辅燃烧器可自动旋转，定位准确； 

设备高压脉冲点火装置；
自主开发控制程序，可满足试验中的各种操作、记录、显示曲线、结果计算。 

相关技术参数                                        

对于试件的最大烟密度（ MSD ）和烟密度等级（ SDR ）： 0-100% 连续可测，自动计算； 

用标准虑光片校正误差不大于 3% ； 25%-50%-75%滤光片（选配），对光源校对的数据，具有代表性；
本生灯工作压力（ 210±5 ） KPa ； 

本生灯对试样施加火焰 4min ；

燃烧灯：为本生灯，长度260mm，与烟箱成45°角；

光电系统：光源为灯泡，功率15W，工作电压6V；

排风系统：本机器装有强力排风扇，试验完后，能将废气排出室外；

烟密度测量范围：0~100%；

烟密度测量准确度：±3%；

接收器：为硅光电池，透光率0%为无光线通过，透光率100%光无遮挡完全通过；

主燃烧器工作压力：276KPa（可调）；
自动计时，自动点火，自动排烟；光通量可分阶段性线性校正试测，提高了数据的准确性；

触摸显示屏：

尺寸：5寸 有效显示尺寸 长11cm 宽6.28cm；

分辨率：800*480；
通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式；
储存容量:1G；
采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行；
采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示，主控制器均采用低能耗处理器，自动进入节能模式；
14.气源： 95%丙烷气，或同等纯度的煤气（注：气源和链接头用户自备）；

15.长*宽*高 ： 740*500*900（mm）。
四、工作环境                                            

1.环境温度：0℃-40℃； 

2.相对湿度：≤85％ ；
3.供电电压及功率：220V±10％、50HZ、100W； 

4.燃气压力：0-0.3MPa（可调节）； 

5.环境及试验要求：仪器工作时应避免强光直接照射或反射到仪器上；试验进行90min后，应关闭燃气源对仪器降温15min。 

6.环境气流：工作状态时无强制空气流动现象； 

7.仪器应放在通风橱内进行试验。
五、仪器结构                                            

分为烟箱和控制两大部分；

烟箱部分：烟箱的左右两侧面板上，有电源开关、安全标志开关（背灯开关）、燃气调节装置，另外还有控制排风机的开关（风机开关）。

六、适用标准                                            
设计标准：GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》 

符合标准： GB/T8627 ASTM D2843 

