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接触角测量仪   型号：SR-180S
供应厂家：广东铄瑞科技有限公司
产品简介

接触角（Contact Angle），通常用希腊字母θ表示，是指在固体、液体和气体三相交界点处，液-气界面切线与固-液界面之间所夹的角度。

接触角的大小直观地反映了液体在固体表面的铺展能力，即润湿性（Wettability）。

完全润湿（Perfect Wetting）​​

θ = 0°：液体在固体表面完全铺展，形成一层薄膜。

例如，纯水在非常干净的玻璃表面

部分润湿（Partial Wetting）​​

0°<θ<90°：液体倾向于铺展，能较好地润湿固体表面。通常认为θ<90°即为亲水（Hydrophilic）或更广义的亲液（Lyophilic）​

例如：水在大多数干净的金属氧化物表面

不润湿（Non-wetting）

90°<θ<180°：液体倾向于收缩成液滴，不易润湿固体表面。通常认为θ> 90°即为疏水（Hydrophobic）或更广义的疏液（Lyophobic）。

例如：水在荷叶表面（约160°），水在石蜡表面（约110°）

完全不润湿（Perfect Non-wetting）​

θ= 180°：液体在固体表面上形成一个完美的球体，完全不润湿。这是一种理想情况，在现实中极为罕见。

例如：水银在玻璃表面上

设备原理
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如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成，设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计，发光均匀，图像清洗，寿命长；
注射单元采用微量自动进液，软件自动识别，滴液稳定，精度高；
样品台采用三维手动精调平台，操作灵活，定位准确，样品台可根据实际样品尺寸定制；
采集系统采用彩色/黑白相机，拍摄稳定，自由切换、图像清晰，真实可靠，镜头采用高清显微镜，0.6-5倍放大可调，成像无畸形变形；
分析软件功能强大，具备一键式全自动拟合能力，具备国际最领先的拟合方法，满足各种液滴形态的精确拟合；
规格参数
	1、接触角主机

外形尺寸:610mm（长）*200mm（宽）*510mm（高）

重量:12KG

电源:220V / 60HZ

2、光源系统

光源：密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源

寿命：使用寿命达贰万伍仟小时以上

注射单元

3、液体容量
60ml

滴液：软件自动识别进液系统，滴液精度可达0.1μL

注射单元移动：上下50mm;  左右50mm

4、采集系统

相机：USB2.0高速工业级芯片、30帧/S、130W像素

镜头：0.6-5倍高清工业级连续变倍式显微镜

5、样品台装置

工作台面尺寸：130mm*150mm

最大样品尺寸：6寸

承重：5KG

样品台移动：前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm

左右移动：手动，行程30mm，精度0.1mm

上下移动：手动，行程80mm，精度0.1mm

6、分析软件

接触角测量范围：0-180°

接触角测量精度：±0.1°

分析方法先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，不存在人工误差）包括：圆法拟合 、椭圆/斜椭圆拟合法 、Young-lapalace拟合表面自由能
Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数。

动态接触角拟合：批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合

测试液滴状态：座滴法


可选配件
	名称
	图片
	描述

	温控平台
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	模拟外界温度变化。平台尺寸：60*60，外形尺寸(长宽高）：118*150*85mm 可选配：-25～110℃ , -30～160℃ , 常温～400℃等，可添加湿度传感器

	温控滴定
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	用于注射系统内液体加热，便于对高温液体接触角测试和高温时液体表面张力测试 可选配：-25～110℃，常温～400℃等，可添加湿度传感器

	校验标准片
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	接触角由多种测量模型构成，该标准片主用于圆模型和椭圆模型的测量数值精准性 可选配：3，5，8（圆模型）；60，90，120（圆模型）；115（椭圆模型）。

	石英样品池
	[image: image7.jpg]



	采用日本进口 JGS-1 高透光石英玻璃，应用于液液间界面张力测试，液液固接触角测 试，掳泡法测试等

可选配：20mm×20mm×20mm ； 50mm×50mm×50mm

	超疏水针头
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	由于针头表面能量大于液体张力值，导致低液体容易附着在针壁外侧，导致测量数据 偏差，

特推出超疏水针头解决此类问题

可选配：0.51mm*25mm   1.6mm×25mm

	离子风机
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	去除材料表面静电，避免静电对液体影响，导致测试不准确

	Plasma 等离子设 备
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	用于提高材料表面活性，提升材料表面自由能，降低接触角角度

可选配：大气，真空，微波，宽幅等设备


销售陈经理15814199301（微信同号）

网址：www.surering.cn   邮箱：15814199301@163.com
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